## 依頼申込書
[7 empty] | 粉末X線回折装置（SmartLab） | [7 empty] | ver.1
No. A | [6 empty] | 依頼測定申込書 | [6 empty] | 自然科学研究支援開発センター 機器共用・分析部門
申込年月日 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | *予約ID |  | 依 |  |  |  |  | ←大学連携研究設備NWから依頼の入力をし、自動送信メールに記載されている予約IDを記載してください。
所 属 | [15 empty] | 予約入力の際に希望測定日入力欄がありますが、そちらには1ヶ月後の日付を入力してください。実際には2週間前後で測定しデータをメールで送付します。
支払責任者氏名 | [12 empty] | 内線
依頼者氏名 | [12 empty] | 内線
依頼者メールアドレス | [5 empty] | @ hiroshima-u.ac.jp
試料概要
|  | 予想物質 |  | ：
|  | 予想構成元素 |  | ： | [11 empty] | ←FeやCuが入っている場合はバックグラウンドが上がります。状況に応じて適した装置を探してください。
|  | 試料状態 |  | ： | 粉末 ・ バルク | [10 empty] | ←〇をつけてください
[7 empty] | （20μm程度に粉砕し0.5ｇ程度） |  |  |  |  | （2㎝×2.5㎝の面を鏡面研磨） |  |  |  | ←試料は粉砕または研磨し、下記写真のような状態（試料がこぼれない様に注意）で提出してください。
|  | 試料の履歴 |  | ： | [13 empty] | 下記情報を明記してください。文字が読めない場合確認がとれるまで測定を開始しない場合があります。
・試料識別名（英数とアンダーバー）
・所属
|  | その他： | [15 empty] | ・氏名
・提出日
[14 empty] | 試料間の差（合成温度や添加元素違いなど） |  |  |  | ・分析装置略称（P-XRD）
試料識別名 | [15 empty] | ←英数と _ で15文字以内
・測定データのファイル名に使用するため 英数字とアンダーバーのみで15文字以内 ・別測定条件の試料は用紙を分ける ・測定の目的が異なる場合は用紙を分ける ・6試料以上は用紙を分ける
測定の目的 | [9 empty] | 確認 事項 （チェックできない項目がある場合は事前にご相談ください） |  |  | 結晶ですか |  | はい
[13 empty] | 構成元素は既知ですか |  | はい
[13 empty] | 単相ですか |  | はい
|  | ※簡単な相同定を目的とする以外は事前にご相談ください | [10 empty] | 粉砕または研磨済みですか |  | はい
データ形式 |  |  | ■ .rasx (生データ) | [9 empty] | 量または面積は十分ですか |  | はい | ←.rasxファイルは必ず渡します。研究室で保管してください。
|  |  | .txt | [9 empty] | 有害物質は含まれていませんか |  | はい | こちらのバックアップは順次削除します。
|  |  | .raw | [9 empty] | 測定原理は理解されていますか |  | はい | ←解析はご自身で行っていただく必要があります。データの解釈、誤差の議論ができる程度の知識が必要です。
測定条件等 |  | 指定が無ければ下記の条件で測定します。 | [14 empty] | 【最低限知っておいて欲しいこと（初めてXRDを測定する方へ）】
|  | 集中光学系，CuKα線，Kβフィルター | [5 empty] | 変更の要望がある場合には、事前にご相談いただいたうえで、こちら↓に記載してください。 | [8 empty] | ・結晶以外の相同定は基本的には出来ない（結晶であることが重要）
|  | 測定範囲2θ： 5～100° | [13 empty] | ←利用料金は1時間120円です。 | ・元素の情報は直接得られないため、EDX（＝EDS）やEPMA（＝WDX＝WDS）等とのクロスチェックが重要
|  | 走査速度 ： 2°/min | [13 empty] | （測定時間）＝（測定範囲）/（走査速度） | ・多形の識別が得意（例：CaCO3の多形である方解石と霰石の識別）
|  | ステップ ： 0.02° | [13 empty] | より時間が求まり、料金が決まります。 | ・集中光学系では試料板に平行な結晶面からの回折線を検出する。そのため結晶の方位がランダムであることが重要となる。
[16 empty] | 料金は1時間単位で切り上げです。 | 結晶の向きをランダムにするために20μm程度に粉砕する必要がある。
センター記入欄 | 受 理 年月 日 | [15 empty] | ・集中法では集中円からの試料位置のずれが2θの誤差を生む。これを偏心誤差という。
備 考 | [16 empty] | 偏心誤差は粒子サイズのコントロールや、試料の詰め方の工夫で軽減できるが、ゼロにはならない。
低角度側ほど誤差が大きくなるため、高角側のピーク位置と比較して、精度を見極める必要がある。
・一度の測定だけでは目的を達成できないことがある。トライ＆エラーで条件を探る様な場合には、目的のデータを得られるまで一ヶ月以上かかる場合もある。
余裕を持った研究計画をお願いします。
○太枠のみ記入をしてください。 ○依頼時に試料と共に必ず本書類を提出してください。 ○支払責任者の印は不要です。 〇試料は測定データを受け取った後に、必ず窓口まで回収に来てください。 ○依頼測定は測定のみとなります。測定終了の確認のために簡単に解析を行う場合もありますが、必ず依頼者ご自身で解析を行ってください。 〇当施設で測定したデータを含む研究成果を、学術論文として発表する際は、広島大学自然科学研究支援開発センター(N-BARD)で測定したデータであることを、実験の項あるいはAcknowledgmentに明記いただき、年度毎の調査の際にご報告ください。例文は機器分析J棟HPをご参照ください。